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Identificación visita
	Laboratorio (OEC)
	
	
	Fecha de Evaluación
	Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha.


	Especificación / Requisito
	Equipo / inspector
	Equipo / inspector
	Observaciones

	1. Los analizadores de gases están presentes en el espacio destinado por la Entidad u organización (PE 10.3.1).
	-

	-

	

	2. El área destinada (o definida) de operación, cuenta con buena ventilación, para evitar la acumulación de gases y recomendaciones del fabricante y proteger la salud de los inspectores (PE 10.2 - 4.1 NTC 5365).
	-

	-

	

	3. Se dispone de la ficha técnica del equipo y manual de operación en los lugares de inspección (5.1.15 NTC 5365).
	-

	-

	

	4. A qué tipo de Fuentes a evaluar está dedicado el equipo analizador de gases. (4 NTC 5365) / 4 Tiempos o 2 Tiempos.
	-

	-

	

	5. Marca y modelo del Analizador de gases
	
	
	

	6. Número de Serie del Analizador de Gases
	
	
	

	7. Marca y modelo del Banco
	
	
	

	8. Número de Serie del Banco
	
	
	

	9. Número de Identificación Electrónica.
	
	
	

	10. Factor de Equivalencia de Propano (PEF/FEP)
	
	
	

	11. Software de aplicación: Nombre / versión / Proveedor.
	Software:

	Versión:

	Proveedor / Propiedad:


	12. a evaluar está dedicado el equipo analizador de gases. (4 NTC 5365
	-
	-
	

	13. El equipo y software de aplicación, de manera general, corresponde al incluido en la autorización otorgada por IDEAM o solicitado para evaluación. NTC 5365 PI 10.3.1.3.
	-
	-
	

	14. El tipo de equipo, sensores y principio de medición de acuerdo a la ficha técnica cumple con las especificaciones generales de la norma de referencia (PE 10.3.1).
	-
	-
	

	15. El Controlador Ambiental conoce y suministra la información solicitada de forma adecuada. Evidenciando su conocimiento sobre el analizador de gases.
	-
	-
	

	16. Las unidades básicas del analizador permiten adecuadamente: medir, registrar, procesar, almacenar e imprimir reportes y resultados.
	-
	-
	

	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	17. El equipo opera bajo el principio absorción infrarroja no dispersiva u otro aprobado por la autoridad ambiental. (5.2 NTC 5365)
	-
	-
	

	18. El analizador de gases cuenta con los siguientes canales: CO (%), CO2 (%), HC (ppm) y O2 (%). (NTC 5365 - 5.2.1).
	-
	-
	

	19. Los intervalos de medición y la resolución son respectivamente para los canales de CO (%), CO2 (%), HC (ppm) y O2 (%) los siguientes, (NTC 5365 5.2.1): 
-4T: 0 a 10 y 0,01%; 0 a 20 y 0,1%; 0 a 10000 y 1ppm; 0 a 22 y 0,1% 
-2T: 0 a 10 y 0,01%; 0 a 20 y 0,1%; 0 a 20000 y 1ppm; 0 a 22 y 0,1%
	-
	-
	

	20. La resolución de los sensores de rpm y temperatura de motor son respectivamente: 10 rpm y 1 C (NTC 5365 - 5.2.2).
	-
	-
	

	21. El analizador cuenta con un gabinete o mueble para su correcto almacenamiento (NTC 5365-5.1.1.).
	-
	-
	

	22. Los componentes eléctricos están protegidos contra riesgos potenciales y factibles (NTC 5365 - 5.1.1.).
	-
	-
	

	23. Los sensores están acompañados de los respectivos certificados de calibración con trazabilidad al SI (PE 10.6.2.1)
	-
	-
	

	24. El error permisible para cada sensor es inferior al especificado en las normas de referencia: T= 5 %, rpm= 2 %, Ta=+/-2 C y HR=+/-3 %, y se cumple con el tiempo de respuesta establecido (NTC 5365 - 5.1.2).
	-
	-
	

	25. La organización presenta documentos de soporte respecto al cumplimiento de la norma EN 61010-1 (NTC 5365 - 5.1.3).
	-
	-
	

	26. El analizador cuenta con un sistema para evitar el efecto de vibraciones, choques o golpes (NTC 5365 - 5.1.4).
	-
	-
	

	27. El analizador opera dentro de los intervalos de T y HR especificados por el fabricante, soportado por documentos suministrado por éste (NTC 5365 - 5.1.5).
	-
	-
	

	28. El equipo tiene un sistema de admisión de muestra que cumple con las especificaciones técnicas: sonda simple, sonda doble, línea flexible, sistema de remoción de agua, trampa de partículas, bomba y componentes de control de flujo) (NTC 5365-5.2.9.).
	-
	-
	

	29. Las especificaciones de los componentes del sistema de muestreo, como dimensiones y materiales, corresponden a las manifestada por el fabricante del equipo (PE 10.3.1, NTC 5365-5.2.9).
	-
	-
	

	30. El sistema de muestreo del analizador de gases cuenta con los acoples necesarios para evaluar las fuentes de emisión. Anexo C NTC 5365
	-
	-
	

	31. Todos los componentes se encuentran en buen estado y listos para ser empleados (PE).
	-
	-
	

	32. Todo tipo de conectividad con la que cuente el equipo garantiza la seguridad de la información (PE 10.3.1.2). (5.1.7, 5.3 NTC 5365)
	-
	-
	

	33. El analizador cuenta con los dispositivos de corte (tres vías) especificados (NTC 5365-5.1.8).
	-
	-
	

	34. El puerto de entrada de aire para auto cero cuenta con un filtro de carbón activado. Su montaje y especificaciones corresponden a lo definido por el fabricante (NTC 5365-5.1.8).
	-
	-
	

	35. El analizador cuenta con un sistema de compensación barométrica, soportado por documentos suministrados por el fabricante del equipo (NTC 5365 - 5.1.9).
	-
	-
	

	GASES DE REFERENCIA PARA LAS VERIFICACIONES y EVALUACIÓN METROLÓGICA

	36. Según la dedicación de los equipos de medición, se dispone de mínimo 2 concentraciones de gas de calibración y/o verificación (span bajo y alto), certificadas por el fabricante, trazables al SI y de conformidad con lo especificado en la NTC (NTC 5365 - 5.2.3.4 y PE 10.3.1.2).
	
	
	

	37. La tolerancia de fabricación no excede el 15 % de las fracciones volumétricas para cada componente del gas de referencia (NTC 5365 - 5.2.4.6.2).
	-
	-
	

	38. Para el gas de referencia la incertidumbre expandida es como máximo 3 %, con el factor de cobertura y confianza requeridos (NTC 5365 - 5.2.4.6.3).
	-
	-
	

	39. Los conectores o el sistema de corte no permiten la conmutación de gases de diferentes concentraciones (5.2.4.3.2 NTC 5365)
	-
	-
	

	40. En caso de presentarse botellas con presiones inferiores a las recomendadas por el fabricante del analizador, estas son remplazadas de forma inmediata (PE 10.3.1.2).
	-
	-
	

	SECUENCIA FUNCIONAL PREPARACIÓN DEL EQUIPO - CONTROL SOFTWARE NTC 5365 5.3.1.2

	41. Se presenta toda la información en pantalla, además está de forma clara y adecuada (PE 10.3.1.3). (5.3.1.2.2, 5.3.1.2.3 NTC 5365)
	-
	-
	

	42. El software de aplicación permite el ingreso a la realización de la prueba a los usuarios autorizados mediante clave. (5.3.1.2.2 NTC 5365)
	-
	-
	

	43. El analizador es operado siguiendo las especificaciones del fabricante en lo referente a energía eléctrica (NTC 5365 - 5.1.14).
	-
	-
	

	44. El tiempo de calentamiento del analizador es inferior o igual al especificado por el fabricante (NTC 5365 - 5.2.3.3).
	-
	-
	

	45. Durante el tiempo de calentamiento el analizador no permite la ejecución de ningún tipo de prueba o medición sobre vehículo (NTC 5365 - 5.2.3.3).
	-
	-
	

	46. En el momento en que el analizador se encuentra caliente, se cumple el criterio de estabilidad del 3 % de la escala más baja para los canales de medición y se informa esto en pantalla (NTC 5365 - 5.2.3.3.1).
	-
	-
	

	47. Al realizar el procedimiento de auto cero, la lectura de O2 se encuentra entre 20 % y 22 % (NCT 5365 - 5.2.3.1.1).
	-
	-
	

	48. El valor reportado en el auto cero para los demás canales se encuentra dentro de una tolerancia del 3 % de la escala más baja (NTC 5365 - 5.2.3.1.2).
	-
	-
	

	49. Si no se cumplen las especificaciones para el auto cero, el analizador se bloquea automáticamente y no permite la realización de mediciones (NTC 5365 - 5.2.3.1.3).
	-
	-
	

	50. En el lugar en donde se realizan las pruebas se cuenta con la documentación de soporte respecto al umbral de bloqueo de la desviación del cero (NTC 5365 - 5.2.3.2).
	-
	-
	

	51. La rutina de detección de fugas se encuentra implementada correctamente (NTC 5365-5.2.5).
	-
	-
	

	52. Los registros asociados a la prueba de fugas o la rutina implementada garantizan que el analizador es sometido y aprueba satisfactoriamente una prueba diariamente (NTC 5365 - 5.2.5).
	-
	-
	

	53. El Controlador Ambiental identifica las rutinas básicas de mantenimiento, verificación y ajuste.
	-
	-
	

	54. El equipo aprueba la prueba de fugas (5.2.6 NTC 5365)
	-
	-
	

	55. El proceso de verificación del analizador se realiza de acuerdo con la norma de referencia (NTC 5365 - 5.2.4.1.1).
	-
	-
	

	56. Se tienen definidos los parámetros a partir de los cuales se aprueba o no la secuencia de verificación con gas de referencia (NTC 5365 - 5.2.4.1.2).
	-
	-
	

	57. Si el proceso indica que es necesario realizar ajuste al equipo, este se realiza de acuerdo con las indicaciones dadas por el software (NTC 5365 - 5.2.4.1.2).
	-
	-
	

	58. Posterior a la realización del ajuste, el analizador es sometido nuevamente al proceso de verificación, de forma automática o manual (NTC 5365 - 5.2.4.1.2).
	-
	-
	

	59. Los criterios de validación de la verificación, según la dedicación del equipo analizador, corresponden a los especificados en la norma de referencia y definidos por la organización (criterios de exactitud) (NTC 5365 - 5.2.4.1.1).
	-
	-
	

	60. El equipo aprueba la verificación con gas de referencia de acuerdo con los requisitos de la Norma Técnica de Referencia (NTC 5365 - 5.2.4.1.1).
	-
	-
	

	61. Son realizadas verificaciones cada 3 días (de operación) como mínimo, soportado en los registros respectivos (NTC 5365 - 5.2.4.1.1).
	-
	-
	

	62. En caso de que la verificación y el ajuste no sean exitosos, el analizador se bloquea y no permitir la realización de pruebas (NTC 5365 - 5.2.4.1.1).
	-
	-
	

	63. Se cuenta con un registro de mínimo 4 meses, para las pruebas de fugas y verificación, en formato físico o digital (PE 10.3.1.3).
	-
	-
	

	64. El software de aplicación identifica y valida el analizador conectado y solicita las secuencias de preparación del equipo (5.3.1.3.3.)
	-
	-
	

	RESPUESTA METROLOGICA DEL ANALIZADOR

	65. El software de aplicación, cuanta con las herramientas apropiadas para evaluar la respuesta metrológica del analizador de gases (PE 10.3.1.4)
	-
	-
	

	66. La organización cuenta con los gases de referencia certificados y trazables, necesarios para evaluar la respuesta metrológica del analizador (PE 10.3.1.4, 5.2.7 NTC 5365)
	-
	-
	

	67. Los módulos y rutinas disponibles para la realización de estas pruebas no permiten el ingreso de las concentraciones de los gases a ser empleados (PE 10.3.1.4).
	-
	-
	

	68. Durante los ciclos de limpieza y auto cero, para la prueba de repetibilidad, los canales regresan a los valores de cero respectivos (PE 10.3.1.4).
	-
	-
	

	69. De acuerdo con el arreglo de datos suministrado, el banco satisface los requisitos de repetibilidad (NTC 5365 - 5.2.7).
	-
	-
	

	70. Durante los ciclos de limpieza y auto cero, para la prueba de exactitud, los canales regresan a los valores de cero respectivos (PE 10.3.1.4).
	-
	-
	

	71. De acuerdo con el arreglo de datos suministrado, el banco satisface los requisitos de exactitud (NTC 5365 - 5.2.7).
	-
	-
	

	72. De acuerdo con el arreglo de datos suministrado, el banco satisface los requisitos de ruido (NTC 5365 - 5.2.7).
	-
	-
	

	73. El analizador cuenta con un indicador de flujo bajo (NTC 5365 - 5.1.10).
	-
	-
	

	74. El error presentado antes de la detección del flujo degradante no supera el 3 % de la estimación para cada canal (NTC 5365 - 5.1.10).
	-
	-
	

	75. El tiempo de respuesta de cada canal del analizador cumple con las especificaciones de la norma de referencia (NTC 5365 - 5.2.8).
	-
	-
	

	76. La frecuencia de renovación de la información en pantalla es de mínimo 2 Hz (NTC 5365 - 5.1.13).
	-
	-
	

	SECUENCCIA FUNCIONAL EJECUCIÓN DE LA PRUEBA Y PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN 5.3.1.2 NTC 5365

	77. El software de aplicación permite el ingreso de los datos del propietario y vehículo de acuerdo con los requisitos de la Norma de referencia. (4.1.3.1 NTC 5365)
	-
	-
	

	78. Para vehículos nuevos permite como mínimo el ingreso de los siguientes datos: número del chasis, marca, línea, tipo de motor, año modelo, cilindraje (cm3), número de motor y/o número VIN. (4.1.3.1 NTC 5365)
	-
	-
	

	79. Se garantiza el cumplimiento de las condiciones ambientales especificadas en la norma de referencia (NTC 4.1.1).
	-
	-
	

	80. La preparación del equipo de medición se realiza según las especificaciones dadas en la norma de referencia (NTC 5365 - 4.1.2).
	-
	-
	

	81. El software de aplicación indica en pantalla que se está realizando el auto cero antes de iniciar cada prueba (NTC 5365 - 4.1.2.3).
	-
	-
	

	82. La secuencia de autocero se realiza ingresando solo aire por el puerto de aire limpio (filtro de carbón activo) y los valores de Auto Cero satisfacen los requisitos descritos en NTC 5365
	-
	-
	

	83. El software de aplicación garantiza que la condición de lectura inicial del analizador es como máximo 20 ppm o 500 ppm de HC, según la dedicación del equipo.  (NTC 5365 - 5.3.1.3.5).
	-
	-
	

	84. En caso de presentarse niveles de HC residuales superiores a 20 ppm o 500 ppm, según la dedicación del equipo, y no es posible su reducción, el software de aplicación bloquea el equipo e indica esta situación en pantalla. (NTC 5365 - 5.3.1.3.5).
	-
	-
	

	85. Finalizado el alistamiento, el software de aplicación indica en pantalla que puede ser ingresada la sonda de medición (NTC 5365 - 4.1.2.4).
	-
	-
	

	86. El inspector ubica el vehículo en neutro o parqueo para transmisiones manuales o semiautomáticas o sobre el soporte central para transmisiones automáticas y enciende las luces del vehículo. (4.1.3.2, 4.1.3.3 NTC 5365)
	-
	-
	

	87. El inspector comprueba que cualquier otro equipo eléctrico este apagado y el control manual de choque (ahogador) este apagado. (4.1.3.3 NTC 5365)
	-
	-
	

	88. La aplicación permite ingresar el número de salidas de escape independientes, para su posterior cálculo de emisiones a reportar. (4.1.2.5, 4.2.3 NTC 5365)
	-
	-
	

	89. Los sensores de temperatura de motor y rpm operan correctamente, además el hardware y software no se permite el ingreso manual o modificación de las variables respectivas (solo por selección de tipo de encendido o cilindros antes de iniciar la prueba) (5.1.2.5).
	-
	-
	

	90. En caso de ser necesario el uso de extensión en el montaje de la sonda, se garantiza que no se presenta dilución (NTC 5365 - 4.1.2.4).
	-
	-
	

	91. Se realizan todas las inspecciones y verificaciones al vehículo, de acuerdo con la norma de referencia (NTC 5365 - 4.1.3). / se presenta conocimiento por parte del inspector acerca de las fuentes móviles a evaluar
	-
	-
	

	92. El software de aplicación permite ingresar los aspectos de todos los requisitos evaluados en la inspección visual. (4.1.3.4 NTC 5365)
	-
	-
	

	93. En caso de identificarse un incumplimiento en la inspección visual, el software de aplicación genera reporte de rechazo (NTC 5365 - 4.1.3.4 y 4.2.1).
	-
	-
	

	94. Se realizan las rutinas necesarias para estimar la temperatura de operación del vehículo y garantizar que supera el valor mínimo (NTC 5365 - 4.1.3.4) y se cuanta con opción para identificar el tipo de motocicleta para indicar calentamiento por 10 min.
	-
	-
	

	95. La velocidad de ralentí es comparada con la especificada por el fabricante del vehículo, en caso de que no corresponda se genera concepto de rechazo para el vehículo (NTC 5365 - 4.1.3.9).
	-
	-
	

	96. La aplicación, permite al inspector realizar una aceleración sostenida por diez (10) s entre 2500 y 3000 rpm para descargar posibles excesos de humo y calificar la presencia de emisiones visibles del vehículo (humo azul o negro), una vez este haya cumplido con los requisitos de preparación del mismo y de acuerdo con el método indicado en NTC 5365 y generar el rechazo del vehículo en caso de presentarse. (4.1.3.7 NTC 5365)
	-
	-
	

	97. El software de aplicación indica al inspector la secuencia adecuada para la toma de muestra de emisiones, incluyendo la realización de pruebas adicionales según las salidas de escape independientes. (5.3.1.2.2 NTC 5365).
	-
	-
	

	98. El software de aplicación controla que el vehículo se mantenga en condiciones de ralentí durante 30 s durante el muestreo, en las siguientes condiciones (NTC 5365 - 4.2.4):
- Las revoluciones de ralentí especificadas por el fabricante del vehículo.
- Entre 800 y 1800 r/min cuando no se conozcan la especificación de ralentí indicada por el fabricante.
	-
	-
	

	99. El resultado final corresponde al promedio de los últimos 5 s de medición de los treinta segundos de muestreo (NTC 5365 - 4.2.4).
	-
	-
	

	100. Cuando la lectura final es superior al oxígeno permitido, según la fuente de emisión, las concentraciones de los contaminantes son corregidas de acuerdo con lo indicado en las Normas de Referencia. (4.2.5 NTC 5365).
	-
	-
	

	101. El criterio para identificar la presencia de dilución corresponde al especificado en la norma de referencia (NTC 5365 - 5.1.16).
	-
	-
	

	102. El valor final que se reporta por el software de aplicación es el resultado mayor por cada compuesto entre las medidas tomadas, una vez aplicada la corrección de oxígeno. (4.2.4 NTC 5365)
	-
	-
	

	103. El software de aplicación presenta opciones para abortar la secuencia de ensayo según las opciones indicadas en NTC 5365
	-
	-
	

	104. El Controlador Ambiental o inspector, demuestra la competencia necesaria para la realización de las pruebas (PE).
	-
	-
	

	105. El software de aplicación cumple con las características de seguridad especificadas en la norma de referencia (NTC 5365 - 5.3.1.4.2).
	-
	-
	

	106. La organización ha estimado o cuantificado documentalmente la incertidumbre de los valores reportados.
	-
	-
	

	ALMACENAMIENTO Y REPORTE DE RESULTADOS. 4.1, 5, 6 NTC 5365

	107. El software de aplicación genera el reporte de aprobación o rechazo de acuerdo con las condiciones establecidas en la normatividad vigente y con los límites vigentes aplicables. (4.2.3, 6 NTC 5365 y Regulación vigente)
	-
	-
	

	108. El software de aplicación cumple con un sistema de almacenamiento de datos de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente. (5.3.1.2, 5.3.1.3, 6. NTC 5365)
	-
	-
	

	109. El software de aplicación posee la capacidad de producir resultados de configuración múltiple en formato de archivo plano encriptado, para ser entregado a la autoridad ambiental competente, en los términos que esta requiera; en modo directo, vía módem o a través de Internet; además en los archivos generados la información es completa y concuerda de los datos registrados durante las pruebas (5.3.1.3.1 NTC 5365)
	-
	-
	

	110. El software de aplicación tiene la capacidad de generar reportes impresos con los resultados de las pruebas, de acuerdo con lo requerido por la autoridad ambiental competente y el protocolo de Ideam. (5.1.3.2.1 NTC 5365)
	-
	-
	

	111. El Controlador Ambiental identifica las rutinas básicas de mantenimiento, verificación y ajuste.
	-
	-
	

	

	
	Personal responsable de la organización que presenta la evaluación
	
	Evaluador del IDEAM

	Nombre:
	
	
	Nombre
	

	Cargo
	
	
	Nombre
	

	
	
	
	
	














Control de cambios

	Versión
	Fecha
	Descripción

	01
	15/12/2017
	Creación del documento

	02
	17/09/2020
	Adaptación del formato para el diligenciamiento físico o digital

	03
	28/07/2022
	Cambio de código por reasignación del Grupo de Acreditación al proceso de Servicios

	04
	07/07/2025
	Se actualiza el Formato de acuerdo con el memorando enviado por la OAP memorando 20251100097283 lineamientos para la actualización documental en el marco de la implementación del aplicativo suite visión. El código pasa de M-S-A-F021 a SAL-F021.

	05
	25/04/2026
	Inclusión de opciones de selección, reorganización ítems de evaluación y ajuste a formatos definidos por el sistema de gestión.














INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO.
(Estas no se imprimen y se eliminan una vez se convierta en registro)

El formato aplicable a este instructivo consta de varias secciones como: identificación de la visita, datos asociados a la identificación de la organización o autoridad ambiental evaluada, aparatados correspondientes o asociados a los requisitos aplicables a evaluar, identificación de las actividades asociadas al proceso de autorización incluidas en la evaluación, así como requisitos regulatorios o normativos.
De acuerdo con el tipo de campo y la sección, se debe identificar el tipo de llenado que debe realizarse, ya sea mediante texto libre, tales como nombres, direcciones, de fecha o de selección los cuales pueden ser de tipo SI/NO, o por ejemplo “-“(sin diligenciar), “Cumple”, “No Cumple” o “No Aplica”.
1. Identificación de la visita:
De acuerdo con el campo que se diligencia, se debe escribir los nombres del equipo evaluador, la fecha de inicio y final de la evaluación seleccionado del formato preestablecido y seleccionar el tipo de visita.
2. DATOS GENERALES – IDENTIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN:
De acuerdo con la información solicitada en el formato, se debe diligenciar los datos requeridos en texto libre acorde con lo descrito en el registro formal (por ejemplo, cámara de comercio o Acto Administrativo), así como los datos de ubicación del punto de control (operativo), datos del personal y equipos utilizados durante el desarrollo de la actividad.
3. REQUISITOS GENERALES A LA ORGANIZACIÓN:
De acuerdo con la información solicitada en el formato, se debe diligenciar “Cumple”, “No Cumple” o “No Aplica”. En la casilla “observaciones” se debe
diligenciar la evidencia (o falta de ella si así fuese) que sustenta la afirmación indicada en el campo de evaluación.
4. SECCIONES DE REQUISITOS.
En el formato se encuentran diferentes secciones correspondientes a requisitos con los que debería cumplir la organización o dependencia que hace parte de una organización mayor, por ejemplo: procedimientos generales asociados a la programación del operativo; procedimiento previos a la medición, actividades de medición y posteriores a la medición y finalmente, requisitos asociados a la manipulación de equipos e insumos requeridos para la operación.
En las secciones se encuentran diferentes filas asociadas a los requisitos en evaluación las cuales cuentan con un enunciado, para que en la columna y campo siguiente se diligencie principalmente y a manera de selección con “cumple” o “no cumple” de acuerdo con lo evidenciado por el auditor o evaluador. Solo en caso de que algún requisito no aplique deberá diligenciarse con “No Aplica” señalando la razón para la afirmación o con “SI” o “NO” de acuerdo a lo descrito en el sistema de gestión.
En cada una de las filas se encuentra un campo para observaciones, las cuales deben diligenciarse con la evidencia que soporta el cumplimiento o incumplimiento si así fuese y comentarios del evaluador en caso de requerirse.
5. NOMBRES DEL PERSONAL DE LA ORGANIZACIÓN Y EVALUADOR DEL IDEAM.
Finalmente se encuentra un área para que el evaluador del IDEAM registre el nombre y cargo de las personas que realizan la actividad del operativo en vía. En caso de que sea más de una persona, puede incluirse los nombres de las diferentes personas y los cargos dentro de la fila. En caso de que el espacio no sea suficiente, el evaluador puede agregar tantos campos de nombre como de cargo para diligenciar según corresponda.
También deben diligenciarse los campos del equipo evaluador que participa en la evaluación del sistema de gestión.
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