Razón social del OEC:   _________________________________________  Fecha de evaluación: ________________________

Nombre del (los) Evaluador (es): _____________________________________________________________________________

| ALCANCE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Método | Marque con una “X” | Método | Marque con una “X” | Método | Marque con una “X” | Método | Marque con una “X” |
| Toma de Muestra / Determinación | Método: 1 |  | Método: 5 C |  | Método: 7 E |  | Método: 22 |  |
|  | Método: 1 A |  | Método: 5 D |  | Método: 8 |  | Método: 23 |  |
|  | Método: 2 |  | Método: 5 E |  | Método: 10 |  | Método: 24 |  |
|  | Método: 2 A |  | Método: 5 F |  | Método: 10 A |  | Método: 25 |  |
|  | Método: 2 B |  | Método: 6 |  | Método: 10 B |  | Método: 25 A |  |
|  | Método: 2 C |  | Método: 6 A |  | Método: 12 |  | Método: 25 B |  |
|  | Método: 3 |  | Método: 6 B |  | Método: 16 |  | Método: 26 |  |
|  | Método: 3 A |  | Método: 6 C |  | Método: 16 A |  | Método: 26 A |  |
|  | Método: 3 B |  | Método: 7 |  | Método: 17 |  | Método: 29 |  |
|  | Método: 4 |  | Método: 7 A |  | Método: 18 |  | Método: CTM-027 |  |
|  | Método: 5 |  | Método: 7 B |  | Método: 19 |  | Método 201 A |  |
|  | Método: 5 A |  | Método: 7 C |  | Método: 20 |  | NIOSH 5506 |  |
|  | Método: 5 B |  | Método: 7 D |  | Método: 21 |  | NIOSH 5515 |  |

- CERTIFICADOS / REGISTRO DE CALIBRACIÓN / VERIFICACIÓN DE EQUIPOS

| Documentos | Presente |  |  | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Si | No | N.A. |  |
| Plan de muestreo disponible en el lugar donde se realiza el muestreo |  |  |  |  |
| Procedimiento de muestreo disponible en el lugar donde se realiza |  |  |  |  |
| Verificación de la geometría de los tubos pitot |  |  |  |  |
| Verificación del diámetro de las boquillas (geometría y estado) |  |  |  |  |
| (Certificado/registro vigente de calibración/verificación) |  |  |  |  |
| Medidor de Gas Seco |  |  |  |  |
| Orificios Críticos |  |  |  |  |
| Termopares: |  |  |  |  |
| Entrada y/o salida del medidor de gas seco |  |  |  |  |
| Termopar en chimenea |  |  |  |  |
| Resistencia de la sonda |  |  |  |  |
| Caja caliente |  |  |  |  |
| Ultimo impactador |  |  |  |  |
| Temperatura ambiente |  |  |  |  |
| Termómetro de rango de 0 a 250 °C. |  |  |  |  |
| Pie de rey (vernier) |  |  |  |  |
| Balanzas empleadas campo |  |  |  |  |
| Volumen de la bureta del Orsat. |  |  |  |  |
| Volumen de los balones de NOx |  |  |  |  |

- FICHAS TÉCNICAS DE REACTIVOS UTILIZADOS

| Fichas técnicas |  | Presente |  |  | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Si | No | N.A. |  |
| 1 | Agua destilada |  |  |  |  |
| 2 | Acetona, menor o igual a 0,001 g de residuo. |  |  |  |  |
| 3 | Reactivos empleados para la determinación de NOx. |  |  |  |  |
| 4 | Peróxido de hidrógeno para la prueba de SO2, libre de isopropanol. |  |  |  |  |
| 5 | Reactivos cuando son grado pesticida. |  |  |  |  |
| 6 | Reactivos Baker-Instra Analyzed. |  |  |  |  |
| 7 | Reactivo:____________________________________ |  |  |  |  |

- INSTRUMENTOS ADICIONALES

| Instrumentos |  |  |  | Presente |  |  |  | Observaciones |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Si |  | No | N.A |  |  |
| Nivelador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Simulador de temperatura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Micromanómetro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inclinómetro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hielo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Termómetro de mercurio (rango de 0 ºC – 250 ºC), sensibilidad de 1 ºC. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Barómetro capaz de medir presión atmosférica dentro de una escala de 2.5 mmHg (0,1 inHg), otro (GPS, Altímetro). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| El cordón umbilical se encuentra en correcto estado de limpieza y hermeticidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La sonda se encuentra en correcto estado de limpieza y hermeticidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Boquillas verificadas y correcto estado de las mismas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Información de la instalación en la que se realiza la medición |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Empresa: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fuente Fija: |  |  | Marca: |  |  | Modelo: |  |  |  |  |  |
| Serie: |  |  | Fecha de fabricación: |  |  | Combustible: |  |  |  |  |  |

- VERIFICACIÓN CON ORIFICIOS CRÍTICOS                        Presión Barométrica:_____________________________________

| Tiempo transcurrido | Presión Diferencial ΔH | Volumen Inicial | Volumen Final | Temperatura MGS Entrada | Temperatura MGS Salida | Coeficiente orificios | Temp Ambiente | Vacío De La Bomba | Número Orificio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| min | (mmH20 / InH20) | (m3 / ft3) | (m3 / ft3) | (oC / °F) | (oC / °F) |  | (oC / °F) | (mmHg / InHg) |  |

| Factor Calibración |  | ΔH@ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Valor | Variación | (ΔH@) | Variación |
| (Y) | (ΔY) | m3/ft3 /min | (ΔΔH@) |
|  |  |  |  | Identificación Consola: ________________ |
|  |  |  |  | Identificación orificios: ________________ |
|  |  |  |  | Factor de Calibración “Y” 1,0 ± 0,05 |
|  |  |  |  | Rango de variación de Y ± 0,02 del promedio. |
|  | Y Promedio |  | ΔH@ Promedio | Rango de variación de ΔH@ ± 0,20 del promedio |
|  | Cumple |  | Cumple |  |

- MÉTODO 1: Determinación de Puntos Transversos

Chimenea Especial (10 cm – 30 cm)  _____  / Chimenea Pequeña (30 cm – 60,9 cm)  _____    / Chimenea Grande ( > 61 cm) ______

| Localización De Los Puntos / Chimenea o Ducto Circular |  |  |  |  | Localización De Los Puntos / Chimenea o Ducto Rectangular |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Distancia niple - fondo | Lfw |  | m |  | Distancia, Niple – Fondo | Lfw |  | m |
| Distancia, niple –pared int | Lnw |  | m |  | Distancia. Niple - Pared Interna | Lnw |  | m |
| Diámetro | D |  | m |  | Largo o Fondo (=Lfw - Lnw) | L |  | m |
| Distancia Upstream | B |  | m |  | Ancho | W |  | m |
| Diámetros Upstream | B/D |  | Diámetros |  | Diámetro Equivalente(=2LW/(L+W)) | De |  | m |
| Distancia Downstream | A |  | m |  | Distancia Upstream | B |  | m |
| Diámetros Downstream | A/D |  | Diámetros |  | Diámetros Upstream | B/De |  | Diámetros |
| Puntos Usados |  |  |  |  | Distancia Downstream | A |  | M |
| Puntos Requeridos |  |  |  |  | Diámetros Downstream | A/De |  | Diámetros |
|  |  |  |  |  | Puntos usados |  |  |  |

| Conforme | No Conforme |
| --- | --- |
| Marcación de la sonda |  |  |
| Flujo ciclónico < 20° |  |  |
| Desviación estándar <10° |  |  |
| Puertos sin reboses internos, perpendiculares y en plano horizontal |  |  |

- MÉTODO 2: Muestreo para la Determinación de Velocidades y Flujos de Gases

MÉTODO 4: Muestreo para Determinación de Humedad en Chimenea

| Volumen inicial de agua Impactadores |  | ml |
| --- | --- | --- |
| Volumen inicial sílica gel |  | g |
| Volumen final de agua Impactadores |  | ml |
| Volumen final sílica gel |  | g |
| Verificación de la balanza con masa calibrada: |  |  |

| Prueba de fugas a los tubos Pitot |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Conforme | No conforme |
| Positivo |  |  |
| Negativo |  |  |

|  | Valor | Unidades |
| --- | --- | --- |
| Volumen inicial |  |  |
| Volumen final |  |  |
| Temp Prom Sonda |  |  |
| Temp Prom caja caliente |  |  |
| Temp Prom salida |  |  |
| Temp Prom medidor |  |  |
| Presión velocidad Prom |  |  |
| Presión estática Prom |  |  |
| Peso Molecular, seco |  |  |
| Flujo estimado por el orificio (Qm) |  |  |
| Humedad preliminar |  |  |
| Boquilla calculada |  |  |
| Boquilla utilizada |  |  |
| Constante de trabajo K |  |  |

|  | Conforme | No Conforme |
| --- | --- | --- |
| Fuga inicial muestreo menor a 0,00057 m3/ min o 0,02 ft3/min |  |  |
| Volumen mínimo recolectado de 0,6 m3 o 21 ft3 |  |  |
| Fuga tubos pitot a 75 mmH20 / 3 inH20 durante 15 segundos |  |  |
| Tasa máxima de succión 0,021 m3/min o 0,75 pies3/min |  |  |
| Fuga final muestreo menor a 0,00057 m3/ min o 0,02 ft3/min |  |  |
| Temp sonda y caja caliente (106 y 134 °C) o (222 y 273 °F) |  |  |
| Temp ultimo impactador menor a 20 °C o 68 °F |  |  |

La presión de Velocidad es igual a la presión dinámica (∆p) y el promedio debe calcularse por media geométrica,  los demás promedios se calculan por media aritmética.

- MÉTODOS 1A Y 2C:

| Diámetro entre 0,1 y 0,3 m: |  | Distancia A: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fugas de tubo pitot (estándar): |  | Distancia B: |  |
| Coeficiente tubo pitot 0,99: |  | Distancia C: |  |
| Sensor de temperatura: |  | Puntos calculados dos veces: |  |
| % de variación en presión luego de purga: |  | Longitud tubo pitot: |  |

- MÉTODO 3 – 3A – 3B : Determinación de Peso Molecular de Gases Secos/ Factor de Corrección de Velocidad de Emisión

| Orsat: ______ | Fyrite:________ | Analizador Instrumental: ____________ | Identificación S/N:_________ | Tiempo de respuesta. _____ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Gases de verificación | Certificado presente | Prueba de fugas | Concentración Gas certificado | Concentración Leída | % desviación | Conforme SI / NO | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CO2 (14 – 18%) |  |  |  |  |  |  |  |
| O2 (2 – 4%) |  |  |  |  |  |  |  |
| CO2 (2 – 4%) |  |  |  |  |  |  |  |
| O2 (15%) |  |  |  |  |  |  |  |
| Gases de verificación método 3A |  |  |  |  |  |  | Interferencia |
| Aire cero |  |  |  |  |  |  |  |
| Span |  |  |  |  |  |  | Estratificación |
| Nivel Bajo _____ % span |  |  |  |  |  |  |  |
| Nivel Medio _____ % span |  |  |  |  |  |  | Sesgo y Deriva |
| Nivel Alto _____ % span |  |  |  |  |  |  |  |

Para que el equipo Orsat apruebe el procedimiento de fugas, los meniscos para las soluciones absorbentes deben mantenerse y para la solución confinadora no caer más de 0,2 mL durante al menos 4 minutos.

- MÉTODOS 5 - 6: Muestreo para Determinación de Material Particulado y SO2

Verificación del factor de calibración Y crítico		      Constante K: ____________

|  | Valor | Unidades |
| --- | --- | --- |
| Volumen inicial |  |  |
| Volumen final |  |  |
| Tiempo por punto |  |  |
| Tiempo total |  |  |
| Temp Prom Sonda |  |  |
| Temp Prom caja caliente |  |  |
| Temp Prom salida |  |  |
| Temp Prom medidor |  |  |
| Presión velocidad Prom |  |  |
| Presión estática Prom |  |  |
| Humedad final |  |  |
| Isocinétismo Total (90-110%) |  |  |
| Verificación de sensor de temperatura |  |  |

| Variable | Valor | Unidades |
| --- | --- | --- |
| Volumen inicial |  |  |
| Volumen final |  |  |
| Temperatura Promedio MGS |  |  |
| Presión Barómetrica |  |  |
| Factor de chequeo Yc = |  |  |

Rango (0,97Y<Yc<1,03Y): Conforme: _______ No Conforme_______

Sustancia de lavado Material Particulado: ________________

|  | Conforme | No conforme |
| --- | --- | --- |
| Volumen inicial de agua/solución absorbente SO2 (3%) |  |  |
| Temp sonda y caja caliente (106 y 134 °C) o (222 y 273 °F) |  |  |
| Temp ultimo impactador menor a 20 °C o 68 °F |  |  |
| Fuga final muestreo menor a 0,00057 m3/ min o 0,02 ft3/min |  |  |
| Lavado de sonda adecuado |  |  |

Verificación Final con Orificio

| Variable | Valor | Valor | Valor | Unidades |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Volumen inicial |  |  |  |  |
| Volumen final |  |  |  |  |
| Temperatura Prom medidor |  |  |  |  |
| K orificio |  |  |  |  |
| ∆H empleado |  |  |  |  |
| Temperatura Ambiente |  |  |  |  |
| Duración de Prueba |  |  |  |  |
| Presión de Vacio |  |  |  |  |
| Factor de chequeo Y (1± 0,05 ) |  |  |  |  |

Observaciones Adicionales:

- MÉTODO 7: Muestreo para Determinación de NOx

| Balón | Identificación | Prueba de fugas |  | Presión Inicial manométrica | Presión Absoluta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Conforme | No Conforme |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| Observaciones Adicionales: |  |  |  |  |  |

Nota: la presión absoluta (Pi)  debe ser menor de 3 in Hg 0 de 75 mm Hg, y es igual a Pi = Pbarométrica – Pmanométrica, además cada balón debe presentar verificación del aforo (alrededor de 2200 ml)

- MÉTODOS 6C Y 7E: Determinación en campo de SO2 y NOx

Identificación instrumento: ____________  Tiempo respuesta: ___________  Valor span 6C: _____________ Valor span 7E: _____________

| Aire cero: _____________ | Certificado presente | Concentración Gas certificado | Concentración Leída | % desviación | Conforme Si / No | Controles de Calidad |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gases de verificación 6C |  |  |  |  |  | Interferencia |  |
| Nivel Bajo _____ % span |  |  |  |  |  | Estratificación |  |
| Nivel Medio _____ % span |  |  |  |  |  | Sesgo |  |
| Nivel Alto _____ % span |  |  |  |  |  | Deriva |  |
| Gases de verificación 7E |  |  |  |  |  | Interferencia |  |
| Nivel Bajo _____ % span |  |  |  |  |  | Estratificación |  |
| Nivel Medio _____ % span |  |  |  |  |  | Sesgo |  |
| Nivel Alto _____ % span |  |  |  |  |  | Deriva |  |

Observaciones Adicionales:

- MÉTODO 8: Toma de muestras para neblina ácida

|  | Conforme | No conforme |
| --- | --- | --- |
| Volumen inicial de agua/solución absorbente SO2 (3%) |  |  |
| Volumen inicial de solución absorbente IPA |  |  |
| Temp sonda y caja caliente (106 y 134 °C) o (222 y 273 °F) |  |  |
| Temp ultimo impactador menor a 20 °C o 68 °F |  |  |
| Fuga final muestreo menor a 0,00057 m3/ min o 0,02 ft3/min |  |  |
| Lavado de sonda adecuado |  |  |
| Manipulación del filtro adecuado |  |  |

Se deben purgar los impactadores con aire ambiente a la succión promedio del muestreo durante 15 minutos después de haber culminado la prueba.

|  | Valor | Unidades |
| --- | --- | --- |
| Volumen inicial |  |  |
| Volumen final |  |  |
| Tiempo por punto |  |  |
| Tiempo total |  |  |
| Temp Prom salida |  |  |
| Temp Prom medidor |  |  |
| Presión velocidad Prom |  |  |
| Humedad final |  |  |
| Isocinétismo Total (90-110%) |  |  |

Observaciones Adicionales:

- MÉTODO 10: Determinación de CO

Identificación instrumento: ____________ Tiempo respuesta: __________ Rango: _____________  Span: _____________

| Aire cero: __________ | Certificado presente | Concentración Gas certificado | Concentración Leída | % desviación | Conforme Si / No | Controles de calidad |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nivel Bajo _____ % span |  |  |  |  |  | Interferencia |  |
| Nivel Medio _____ % span |  |  |  |  |  | Sesgo |  |
| Nivel Alto _____ % span |  |  |  |  |  | Deriva |  |

Nota: La succión debe realizarse a una velocidad de 0 a 1,0 litros/minuto (0,035 cfm)

Prueba de fugas a la bolsa: ____________ Prueba de fugas contenedor: __________

Observaciones Adicionales:

- MÉTODO 17: Muestreo para material particulado

|  | Conforme | No Conforme |
| --- | --- | --- |
| Filtro de fibra de vidrio pre-pesado y mantenido a temperatura de chimenea |  |  |
| Portafiltro dentro de la chimenea en vidrio o acero inoxidable |  |  |
| Recuperación de muestra con acetona grado reactivo residuo < 0,001 % |  |  |
| Estimación del área de bloqueo por proyección del portafiltro < 5 % |  |  |
| Prueba de fugas realizada con el filtro dentro de la chimenea |  |  |
| Variación de Isocinetismo entre 90 % y 110 % |  |  |
| Recuperación de muestra apropiada (limpieza exterior de la boquilla, lugar limpio, sin perdidas de MP) |  |  |
| 200 mL de acetona como blanco |  |  |
| Calibración final de sensores de temperatura |  |  |

- MÉTODO 18: Muestreo para Determinación de Compuestos Orgánicos Gaseosos

Bolsa Tedlar: _________ Tubos de Carbón Activado: __________ Tasa de succión: ______ Tiempo de toma: ________

|  | Prueba de fugas |  |
| --- | --- | --- |
|  | Conforme | No Conforme |
| Bolsa Tedlar |  |  |
| Contenedor rígido |  |  |
| Tubos de carbón |  |  |

.

Observaciones Adicionales:

- MÉTODO 23: Muestreo para Determinación de Dibenzo-p-Dioxinas y DibenzoFuranos

| Pre-lavado | Conforme | No Conforme |
| --- | --- | --- |
| Remoción de residuos superficiales |  |  |
| Enjuague con Agua caliente, remoción de materiales flotantes |  |  |
| Enjuague con agente oxidante penetrante |  |  |
| Enjuague con agua caliente |  |  |
| Enjuague con agua destilada |  |  |
| Enjuague con acetona |  |  |
| Lavado de filtros en Tolueno 3 horas |  |  |

| Muestreo | Conforme | No Conforme |
| --- | --- | --- |
| Temperatura Prom resina menor a 20 °C o 68 °F |  |  |
| Tren de muestreo (vidriería) |  |  |
| Manejo del filtro |  |  |
| Lavado de la parte delantera de la resina con Acetona y Cloruro de Metilo (CP) |  |  |
| Lavado de la parte delantera de la resina con Tolueno (CP) |  |  |
| Temperatura de Resina < 50⁰ C |  |  |
| Bomba de Recirculación |  |  |

Nota: el tiempo de muestreo debe de ser de 4 horas y la tasa de succión o Qm debe estar entre 0,4 a 0,5 litros/minuto

Observaciones Adicionales:

- MÉTODO 25A -  25B: Determinación de Compuestos Orgánicos Totales

Identificación instrumento: ____________ Tiempo respuesta: __________  NDIR: ________ FID: ________

| Gases de verificación | Certificado presente | Concentración Gas certificado | Concentración Leída | % desviación | Conforme Si / No |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aire cero |  |  |  |  |  |
| Span |  |  |  |  |  |
| Nivel Bajo _____ % span |  |  |  |  |  |
| Nivel Medio _____ % span |  |  |  |  |  |
| Nivel Alto _____ % span |  |  |  |  |  |

Observaciones Adicionales:

- MÉTODO 26 -  26A: Muestreo para Determinación de Haluros de Hidrógeno y Halógenos

| Método 26 | Conforme | No Conforme |
| --- | --- | --- |
| Línea de muestreo en vidrio borosilicato |  |  |
| Llave de tres vías |  |  |
| Tren de muestro armado de forma correcta |  |  |
| Temperatura de línea, portafiltro y llave de tres vías mayor a 120 °C (248 °F) |  |  |
| Filtro 75% teflón 25% borosilicato o filtro con malla con 75% de teflón |  |  |
| Tasa de succión de 2 l/min (0,07 ft/min) con menos del 10% de variación |  |  |
| Fuga final menor al 2% del promedio de tasa de succión |  |  |

| Método 26A | Conforme | No Conforme |
| --- | --- | --- |
| Línea de muestreo en vidrio borosilicato |  |  |
| Tren de muestro armado de forma correcta |  |  |
| Impactadores 1 y 2 – 0,1 N de H2SO4 |  |  |
| Impactadores 3 y 4 – 0,1 N NaOH |  |  |
| Temperatura de línea, portafiltro mayor a 120 °C (248 °F) |  |  |
| Temp ultimo impactador menor a 20 °C o 68 °F |  |  |
| Fuga final muestreo menor a 0,00057 m3/ min o 0,02 ft3/min |  |  |
| Blanco de cada reactivo absorbente |  |  |
| Filtro de cuarzo o teflón |  |  |
| Contenedores 4 |  |  |
| Mismo volumen en muestra y blancos |  |  |
| Adición tiosulfato de sodio |  |  |

- MÉTODO 29: Muestreo para Determinación de Metales

| Muestreo | Conforme | No Conforme |
| --- | --- | --- |
| Línea de muestreo en vidrio borosilicato |  |  |
| Tren de muestro armado de forma correcta |  |  |
| Impactadores 1 y 2 – 100 ml HNO3 |  |  |
| Impactadores 3 y 4 – 100 ml KMnO4 |  |  |
| Temp sonda y caja caliente (106 y 134 °C) o (222 y 273 °F) |  |  |
| Temp ultimo impactador menor a 20 °C o 68 °F |  |  |
| Fuga final muestreo menor a 0,00057 m3/ min o 0,02 ft3/min |  |  |
| Recuperación de contenedores muestra |  |  |
| Recuperación de blancos |  |  |

| Pre-lavado | Conforme | No Conforme |
| --- | --- | --- |
| Enjuague con agua de la llave |  |  |
| Enjuague con agua caliente y jabón |  |  |
| 3 enjuagues con agua |  |  |
| Enjuague mínimo 4 horas con Ácido Nítrico (HNO3 10% V/V) |  |  |
| Enjuague 3 veces con abundante agua |  |  |
| Enjuague con acetona |  |  |
| Dejar secar al aire |  |  |
| Cubrir todas las superficies de contacto |  |  |

- MÉTODOS NIOSH 5506/5515: Benzopireno y Dibenzoantraceno:

| Muestreo | Conforme | No Conforme |
| --- | --- | --- |
| Medio absorbente XAD – 2 |  |  |
| Filtro |  |  |
| Succión a 2 L/min |  |  |
| Calibración in situ |  |  |
| Temperatura de filtro |  |  |
| Rango de succión |  |  |
| Manejo de muestras |  |  |
| Línea de succión |  |  |

NOMBRE RESPONSABLE OEC:

______________________________________________

NOMBRE DEL EVALUADOR:

__________________________________________

| HISTORIAL DE CAMBIOS (Esta parte no debe diligenciarse. Hace parte permanente del formato) |  |  |
| --- | --- | --- |
| VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN |
| 01 | 29/05/2020 | Creación del documento |
| 02 | 28/07/2022 | Cambio de código por reasignación del Grupo de Acreditación al proceso de Servicios |
| 03 | 07/07/2025 | Se actualiza el Formato de acuerdo con el memorando enviado por la OAP memorando 20251100097283 lineamientos para la actualización documental en el marco de la implementación del aplicativo suite visión. El código pasa de M-S-A-F053 a SAL-F053. |

| ELABORÓ: Jeison Duvan Peñaloza Contratista Grupo de Acreditación | REVISÓ: Grupo de Evaluadores Matriz Aire | APROBÓ: Leonardo Pineda Pardo Coordinador Grupo de Acreditación de Laboratorios |
| --- | --- | --- |